## LOTTO 1
Procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio operativo di Sistemi per Endoscopia Ambulatoriale
BOZZA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME LOTTO 1: SISTEMA VIDEOENDOSCOPICO PER PNEUMOLOGIA COMPLETO DI SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) |  |  |  | Compilazione a cura dell'Operatore Economico
VOCE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | IMPORTO CANONE ANNUALE STIMATO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SU IMPORTO CANONE STIMATO | EVENTUALI OSSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 | CARRELLO | - carrello medicale dotato di trasformatore di isolamento di potenza sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature del sistema; - numero di ripiani e supporti idoneo ad ospitare correttamente tutte le apparecchiature del sistema, con 4 ruote antistatiche, piroettanti, 2 delle quali dotate di freno; - supporto dedicato per la tastiera; - alloggiamento per monitor principale e disponibilità di braccio per il monitor ripetitore ove richiesto; - numero di prese sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature componenti il sistema e di morsetti per il collegamento equipotenziale; - interruttore generale luminoso; - supporto porta endoscopi; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
2 | MONITOR PRINCIPALE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
3 | MONITOR RIPETITORE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello principale o di carrello stativo dedicato; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
4 | VIDEOPROCESSORE | - sistema con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel), capace di elaborare segnali video a risoluzione inferiore mediante funzione di upscaling; - registrazione ed esportazione delle immagini e dei filmati su supporti digitali rimovibili (schede di memoria, USB) ed in formato standard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, TIFF, MP4, etc.); - dotato di uscite video digitali per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di connettori stampante e presa di rete RJ-45; - funzione di fermo immagine; - sistema di controllo manuale e/o automatico dell’esposizione e della luminosità dell’immagine; - funzioni di regolazione del colore;E9 - funzioni di regolazione della nitidezza delle immagini almeno su tre livelli; - funzione di bilanciamento del bianco; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale") - funzione di magnificazione elettronica (zoom digitale) di almeno 1,5X per lo studio della mucosa e della vascolarizzazione; - modalità "picture-in-picture" per la visualizzazione simultanea di più sorgenti video; - dotato di tastiera per l’inserimento delle informazioni anagrafiche del paziente e dell’operatore; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 6500
5 | FONTE LUCE | - indipendente o integrata nel videoprocessore; - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della luminosità automatica e manuale su più livelli; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"); - dotata di sistema di lavaggio superficiale (aria/acqua) della lente obiettivo degli endoscopi; - regolazione della pompa di lavaggio su almeno 3 livelli; - completa di bottiglietta/serbatoio acqua per lavaggio superficiale della lente obiettivo degli endoscopi; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 3000
6 | SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO | - deve poter permettere la registrazione dei filmati e delle immagini almeno in FHD; - salvataggio dei media in formati standard non proprietari (es. JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI o equivalenti); - dotato di ingressi e uscite video digitali standard (es. HDMI, SDI o equivalenti) compatibili con il sistema endoscopico offerto; - archiviazione su HD interno con capacità non inferiore a 500 GB e su supporto USB esterno; - dotato di pedale per la cattura delle immagini; - compatibilità allo standard DICOM 3.0: Il sistema dovrà essere in grado di acquisire immagini e video e inviarli al PACS con l'anagrafica paziente associata. In particolare dovrà supportare almeno le seguenti classi DICOM: Storage, Modality WL, Query/Retrieve, Print, MPPS; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2500
7 | STAMPANTE | - stampante medicale a colori formato A6; - tecnologia di stampa a sublimazione del colore; - dotata di interfaccia per comando di stampa remoto; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 700
8 | SISTEMA DI ASPIRAZIONE | - dotato di vaso di raccolta pluriuso compatibile anche con le sacche monouso; - idoneo all'alloggiamento nella colonna endoscopica; - dotato di regolazione del livello di aspirazione; - provvisto di sistemi di sicurezza contro il riempimento eccessivo della sacca; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento (p.e.: raccordi, tubi, filtri, etc.). | 700
9 | VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 6,4 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 600 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 2,8 mm; - angolo di visione di almeno 120°; - range focale almeno 3-50 mm; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥130°; - compatibile con le funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvole eto, valvola per controllo aspirazione, cappuccio per canale operativo, etc. | 7000
10 | VIDEOBRONCOSCOPIO STANDARD | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 5,2 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 600 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 2 mm; - angolo di visione di almeno 120°; - range focale almeno 3-100 mm; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥130°; - compatibile con le funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvole eto, valvola per controllo aspirazione, cappuccio per canale operativo, etc. | 7000
11 | VIDEOBRONCOSCOPIO SOTTILE | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 4,1 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 600 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 1.2 mm; - angolo di visione di almeno 110°; - range focale almeno 3-50 mm; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥130°; - compatibile con le funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvole eto, valvola per controllo aspirazione, cappuccio per canale operativo, etc. | 7000
12 | SISTEMA ECOGRAFICO | - videoecoprocessore integrato nel carrello (voce 1) o ecotomografo per ecoendoscopia bronchiale lineare; - compatibile con i videoecoendoscopi offerti; - modalità operative: B-mode, Power Doppler, Color Doppler; - tecnologia Doppler avanzata ad alta sensibilità per la visualizzazione dei flussi lenti e della microvascolarizzazione; - funzionalità di armonica di contrasto; - imaging armonico tissutale; - funzionalità di elastosonografia qualitativa per la caratterizzazione tissutale; - frequenze ecografiche multiple selezionabili almeno tra 5 e 12 MHz; - dotato di tastiera multifunzione; - archiviazione di immagini e filmati su HD interno e su supporto di memoria esterno in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, ...); - compatibilità allo standard DICOM 3.0; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 20000
13 | VIDEOECOBRONCOSCOPIO LINEARE | - sensore video ad alta risoluzione; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 6,5 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 600 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 2,0 mm; - angolo di visione almeno 80°; - range focale almeno 3-50 mm; - angolazione parte distale UP-DOWN: 120°-70°; - compatibile con le funzioni per l'enfatizzazione vascolare; - compatibile con l'ecoprocessore/ecotomografo proposto; - metodo di scansione elettronico; - sistema di scansione con sonda di tipo convex; - angolo di scansione ecografica ≥ 60°; - frequenze di scansione comprese nel range 5-12 MHz; - completo di valigia portastrumento; - compatibilità con aghi dedicati per EBUS-TBNA; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, valvola per controllo aspirazione, cappuccio per canale operativo, palloncini sterili monouso e applicatori dedicati, etc. | 30000