## LOTTO 2
Procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio operativo di Sistemi per Endoscopia Ambulatoriale
BOZZA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME LOTTO 2: SISTEMA VIDEOENDOSCOPICO PER UROLOGIA |  |  |  | Compilazione a cura dell'Operatore Economico
VOCE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | IMPORTO CANONE ANNUALE STIMATO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SU IMPORTO CANONE STIMATO | EVENTUALI OSSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 | CARRELLO | - carrello medicale dotato di trasformatore di isolamento di potenza sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature del sistema; - numero di ripiani e supporti idoneo ad ospitare correttamente tutte le apparecchiature del sistema, con 4 ruote antistatiche, piroettanti, 2 delle quali dotate di freno; - supporto dedicato per la tastiera; - alloggiamento per monitor principale e disponibilità di braccio per il monitor ripetitore ove richiesto; - numero di prese sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature componenti il sistema e di morsetti per il collegamento equipotenziale; - interruttore generale luminoso; - supporto porta endoscopi; - supporto per sacche di lavaggio/acqua sterile; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
2 | MONITOR PRINCIPALE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
3 | MONITOR RIPETITORE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
4 | VIDEOPROCESSORE | - sistema con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel); - registrazione ed esportazione delle immagini e dei filmati su supporti digitali rimovibili (schede di memoria, USB) ed in formato standard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, MP4, TIFF, etc.); - dotato di uscite video digitali per la gestione di segnali video da HD a FHD; - dotato di connettori stampante e presa di rete RJ-45; - funzione di fermo immagine; - sistema di controllo manuale e/o automatico dell’esposizione e della luminosità dell’immagine; - funzioni di regolazione del colore; - funzioni di regolazione della nitidezza delle immagini almeno su tre livelli; - funzione di bilanciamento del bianco; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"); - funzione di magnificazione elettronica (zoom digitale) di almeno 1,5X per lo studio della mucosa e della vascolarizzazione; - modalità "picture-in-picture" per la visualizzazione simultanea di più sorgenti video; - dotato di tastiera per l’inserimento delle informazioni anagrafiche del paziente e dell’operatore; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 5500
5 | FONTE LUCE | - indipendente o integrata nel videoprocessore; - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della luminosità automatica e manuale su più livelli; - completa di n°2 cavi luce e di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. | 3000
6 | SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO | - deve poter permettere la registrazione dei filmati e delle immagini in FHD; - salvataggio dei media in formati standard non proprietari (es. JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI o equivalenti); - dotato di ingressi e uscite video digitali standard (es. HDMI, SDI o equivalenti) compatibili con il sistema endoscopico offerto; - archiviazione su HD interno con capacità non inferiore a 500 GB e su supporto USB esterno; - dotato di pedale per la cattura delle immagini; - compatibilità allo standard DICOM 3.0: Il sistema dovrà essere in grado di acquisire immagini e video e inviarli al PACS con l'anagrafica paziente associata. In particolare dovrà supportare almeno le seguenti classi DICOM: Storage, Modality WL, Query/Retrieve, Print, MPPS; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2500
7 | STAMPANTE | - stampante medicale a colori formato A6; - tecnologia di stampa a sublimazione del colore; - dotata di interfaccia per comando di stampa remoto; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 700
8 | SISTEMA DI IRRIGAZIONE | - pompa di irrigazione di tipo peristaltico per utillizzo in urologia; - regolazione automatica e manuale dei parametri di funzionamento; - visualizzazione in tempo reale del volume di liquido erogato; - dotato di allarmi per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema; - completo di comando a pedale; - compatibile con i cistoscopi offerti e con i cistosocopi attualmente in uso presso le Aziende Sanitarie; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui a titolo esemplificativo: set tubi irrigazione/aspirazione, filtri, etc. | 6000
9 | VIDEOCISTOSCOPIO | - sensore video HD; - visione frontale; - diametro del tubo di inserzione ≤ 5,5 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 370 mm ± 10%; - diametro del canale operativo ≥ 2,2 mm; - angolo di visione ≥ 100°; - angolazione parte distale UP ≥ 210°, DOWN ≥ 130°; - compatibile con le funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, cappuccio per canale operativo, etc. | 8000
10 | TELECAMERA | - testa di telecamera di tipologia oscillante a pendolo; - sensore video HD; - deve permettere, in combinazione con videoprocessore e fonte luminosa, la visione con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia virtuale; - dotata di almeno due pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della telecamera; - perfettamente compatibile sia con il videoprocessore offerto che con le ottiche rigide; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 6000
11 | CISTOSCOPIO RIGIDO | Cistoscopio rigido compatto con diametro esterno non superiore a 18 Fr, composto da: - ottica rigida da 30° ± 5°; - canale operativo di diametro non inferiore a 7 Fr; - lunghezza operativa 220 mm ± 5%; - completo di cassetta per sterilizzazione; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
12 | CISTOSCOPIO RIGIDO PEDIATRICO | Cistoscopio rigido compatto con diametro esterno non superiore a 14 Fr, composto da: - ottica rigida compresa tra 0° e 30°; - canale operativo di diametro non inferiore a 4.2 Fr; - lunghezza operativa non superiore a 218 mm; - completo di cassetta per sterilizzazione; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500