## LOTTO 3
Procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio operativo di Sistemi per Endoscopia Ambulatoriale
BOZZA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME LOTTO 3: SISTEMA VIDEOENDOSCOPICO PER GASTROENTEROLOGIA COMPLETO DI SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA (EUS) |  |  |  | Compilazione a cura dell'Operatore Economico
VOCE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | IMPORTO CANONE ANNUALE STIMATO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SU IMPORTO CANONE STIMATO | EVENTUALI OSSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 | CARRELLO | - carrello medicale dotato di trasformatore di isolamento di potenza sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature del sistema; - numero di ripiani e supporti idoneo ad ospitare correttamente tutte le apparecchiature del sistema, con 4 ruote antistatiche, piroettanti, 2 delle quali dotate di freno; - supporto dedicato per la tastiera; - alloggiamento per monitor principale e disponibilità di braccio per il monitor ripetitore ove richiesto; - numero di prese sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature componenti il sistema e di morsetti per il collegamento equipotenziale; - interruttore generale luminoso; - supporto porta endoscopi; - supporto per bombola CO2; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
2 | MONITOR PRINCIPALE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
3 | MONITOR RIPETITORE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
4 | VIDEOPROCESSORE | - sistema con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel), capace di elaborare segnali video a risoluzione inferiore mediante funzione di upscaling; - registrazione ed esportazione delle immagini e dei filmati su supporti digitali rimovibili (schede di memoria, USB) ed in formato standard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, TIFF, MP4, etc.); - dotato di uscite video digitali per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di connettori stampante e presa di rete RJ-45; - funzione di fermo immagine; - sistema di controllo manuale e/o automatico dell’esposizione e della luminosità dell’immagine; - funzioni di regolazione del colore; - funzioni di regolazione della nitidezza delle immagini almeno su tre livelli; - funzione di bilanciamento del bianco; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"), visualizzazione dei vasi sanguigni profondi, visualizzazione dei punti di sanguinamento e dei processi infiammatori; - funzione di magnificazione elettronica di almeno 1,5X per lo studio della mucosa e della vascolarizzazione; - modalità "picture-in-picture" per la visualizzazione simultanea di più sorgenti video; - dotato di tastiera per l’inserimento delle informazioni anagrafiche del paziente e dell’operatore; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 6500
5 | FONTE LUCE | - indipendente o integrata nel videoprocessore; - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della luminosità automatica e manuale su più livelli; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"), visualizzazione dei vasi sanguigni profondi, visualizzazione dei punti di sanguinamento e dei processi infiammatori, in combinazione con le funzioni del videoprocessore; - dotata di sistema di lavaggio superficiale (aria/acqua) della lente obiettivo degli endoscopi; - regolazione della pompa di lavaggio su almeno 3 livelli; - completa di bottiglietta/serbatoio acqua per lavaggio superficiale della lente obiettivo degli endoscopi; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 3000
6 | INSUFFLATORE CO2 | - per uso endoscopico; - controllabile dagli strumenti endoscopici; - collegabile alla bombola di CO2 e all'impianto ospedaliero dei gas medicali; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento (p.e.: raccordi, tubi, filtri, etc.). | 1200
7 | POMPA IRRIGAZIONE | - pompa peristaltica per l'irrigazione del campo operatorio tramite canale operativo (attacco luer-lock) e tramite canale ausiliario; - sistema di regolazione del flusso di irrigazione; - controllabile dagli strumenti endoscopici; - dotata di pedale per l'attivazione della pompa; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento (p.e.: raccordi, tubi, vaso di raccolta, etc.). | 500
8 | SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO | - deve poter permettere la registrazione dei filmati e delle immagini almeno in FHD; - salvataggio dei media in formati standard non proprietari (es. JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI o equivalenti); - dotato di ingressi e uscite video digitali standard (es. HDMI, SDI o equivalenti) compatibili con il sistema endoscopico offerto; - archiviazione su HD interno con capacità non inferiore a 500 GB e su supporto USB esterno; - dotato di pedale per la cattura delle immagini/registrazione video; - controllabile dagli strumenti endoscopici per la cattura delle immagini; - compatibilità allo standard DICOM 3.0: Il sistema dovrà essere in grado di acquisire immagini e video e inviarli al PACS con l'anagrafica paziente associata. In particolare dovrà supportare almeno le seguenti classi DICOM: Storage, Modality WL, Query/Retrieve, Print, MPPS; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2500
9 | STAMPANTE | - stampante medicale a colori formato A6; - tecnologia di stampa a sublimazione del colore; - dotata di interfaccia per comando di stampa remoto; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 700
10 | SISTEMA DI ASPIRAZIONE | - dotato di vaso di raccolta pluriuso compatibile anche con le sacche monouso; - idoneo all'alloggiamento nella colonna endoscopica; - dotato di regolazione del livello di aspirazione; - provvisto di sistemi di sicurezza contro il riempimento eccessivo; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento (p.e.: raccordi, tubi, filtri, etc.). | 700
11 | VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD | - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione, visualizzazione dei vasi profondi e identificazione dei punti di sanguinamento; - magnificazione dell'immagine (zoom elettronico) almeno 1,5X; - magnificazione ottica ≥80X; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 9,9 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1000 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥2,8 mm; - campo visivo: vicino vicino ≥50°, lontano ≥130°; - range focale in condizioni normali almeno 7-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 210°, DOWN ≥ 90°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 100°, RIGHT ≥ 100°; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; -completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, Tappo di apertura frontale, Tappo/deflettore valvola, Valvola di controllo aspirazione, Valvola di alimentazione aria/acqua, Tappo per canale operativo etc. | 13000
12 | VIDEOGASTROSCOPIO TERAPEUTICO | - compatibile con tutti i principali strumenti endoscopici; - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione, in combinazione con videoprocessore e fonte luce; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 12,8 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1000 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 3,7 mm; - angolo di visione almeno 140°; - range focale almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 90°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 100°, RIGHT ≥ 100°; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, tappo di apertura frontale, tappo/filtro valvola ETO,valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, tappo/filtro per canale operativo, etc. | 12000
13 | VIDEOGASTROSCOPIO SOTTILE TRANSNASALE | - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 5,9 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1000 mm ± 10%; - canale operativo di diametro ≥ 2,0 mm; - angolo di visione almeno 140°; - range focale almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 210°, DOWN ≥ 90°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 100°, RIGHT ≥ 100°; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, cappuccio per canale operativo, etc. | 11500
14 | VIDEOCOLONSCOPIO STANDARD INTERMEDIO/CORTO | - videoendoscopio per esami di routine del colon; - a visione frontale; - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione, in combinazione con videoprocessore e fonte luce; - magnificazione ottica ≥75X, fuoco fisso o variabile; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm; - canale operativo di diametro ≥3,5 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 1200 e 1500 mm; - campo visivo: vicino ≥49°, lontano ≥140°; - range focale in condizioni normali almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 180°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 160°, RIGHT ≥ 160°; - tubo di inserzione a rigidità variabile; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, tappo di apertura frontale, tappo/filtro per valvola ETO, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, tappo/filtro per canale operativo, ecc. | 12000
15 | VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO | - videoendoscopio per esami di routine del colon; - a visione frontale; - sensore video HD; - magnificazione ottica ≥75X, fuoco fisso o variabile; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione, in combinazione con videoprocessore e fonte luce; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm; - canale operativo di diametro ≥3,5 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1700 mm ± 5%; - campo visivo: vicino ≥49°, lontano ≥140°; - range focale in condizioni normali almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 180°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 160°, RIGHT ≥ 160°; - tubo di inserzione a rigidità variabile; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, tappo di apertura frontale, tappo/filtro per valvola ETO, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, tappo/filtro per canale operativo, ecc. | 12000
16 | VIDEOCOLONSCOPIO TERAPEUTICO | - dotato di doppio canale; - magnificazione dell'immagine (zoom elettronico) almeno 1,5X; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,8 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 1300 e 1700 mm; - canale operativo di diametro ≥2,8 mm e ≥3,7 mm; - angolo di visione almeno 140°; - range focale almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 180°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 160°, RIGHT ≥ 160°; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, cappuccio per canale operativo, etc. | 11000
17 | VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO INTERMEDIO/CORTO | - a visione frontale - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione ("cromoendoscopia virtuale"); - magnificazione dell'immagine (zoom elettronico) almeno 1,5X; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione; - compatibile con funzioni avanzate di visualizzazione vasi profondi, punti di sanguinamento; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 12 mm; - canale operativo di diametro ≥3,2 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 1300 e 1500 mm; - campo visivo: vicino ≥49°, lontano ≥140°; - range focale almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 180°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 160°, RIGHT ≥ 160°; - tubo di inserzione a rigidità variabile; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; -completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, tappo di apertura frontale, tappo/filtro per valvola ETO, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, tappo/filtro per canale operativo, ecc. | 12000
18 | VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO LUNGO | - a visione frontale - sensore video HD; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione ("cromoendoscopia virtuale"); - magnificazione dell'immagine (zoom elettronico) almeno 1,5X; - compatibile con le funzioni di enfatizzazione della vascolarizzazione; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 12 mm; - canale operativo di diametro ≥3,2 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1700 mm ± 5%; - angolo di visione ≥140°; - range focale almeno 4-100 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 180°, DOWN ≥ 180°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 160°, RIGHT ≥ 160°; - tubo di inserzione a rigidità variabile; - dotato di canale di lavaggio ausiliario della parete della mucosa (tipo water-jet) per utilizzo con pompa di irrigazione; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: spazzolini per la pulizia del canale operativo, tappo di apertura frontale, tappo/filtro per valvola ETO, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, tappo/filtro per canale operativo, ecc. | 14000
19 | VIDEODUODENOSCOPIO | - videoendoscopio per procedure ERCP; - a visione laterale; - sensore video alta risoluzione; - magnificazione dell'immagine (zoom elettronico) almeno 1,5X; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 11.6 mm; - canale operativo di diametro ≥4,2 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1250 mm ± 10%; - angolo di visione ≥100°; - range focale almeno 5-60 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 120°, DOWN ≥ 90°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 90°, RIGHT ≥ 105°; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, cappuccio per canale operativo, cappuccio distale monouso etc. | 11500
20 | SISTEMA ECOGRAFICO | - videoecoprocessore integrato nel carrello (voce 1) o ecotomografo per ecoendoscopia; - compatibile con i videoecoendoscopi offerti; - modalità operative: B-mode, Power Doppler, Color Doppler; - tecnologia Doppler avanzata ad alta sensibilità per la visualizzazione dei flussi lenti e della microvascolarizzazione; - funzionalità di armonica di contrasto; - imaging armonico tissutale; - funzionalità di elastosonografia qualitativa per la caratterizzazione tissutale; - frequenze ecografiche multiple selezionabili almeno tra 5 e 12 MHz; - dotato di tastiera multifunzione; - archiviazione di immagini e filmati su HD interno e su supporto di memoria esterno in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, ...); - compatibilità allo standard DICOM 3.0; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 20000
21 | VIDEOECOENDOSCOPIO LINEARE | - sensore video HD; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 12,8 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione non superiore a 1250 mm; - canale operativo di diametro ≥ 3,7 mm; - angolo di visione almeno 100°; - visione endoscopica obliqua/antero-laterale; - range focale almeno 3-100 mm; - sistema di blocco delle angolazioni; - angolazione parte distale UP ≥ 130°, DOWN ≥ 90°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 90°, RIGHT ≥ 90°; - scansione ecografica lineare di almeno 150°; - range frequenza compresa tra 5MHz e 12 MHz; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: palloncini sterili monouso, valvole per biopsia, spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, cappuccio per canale operativo, etc. | 30000
22 | VIDEOECOENDOSCOPIO RADIALE | - sensore video HD; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 12,1 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 1250 mm; - canale operativo di diametro ≥ 2,2 mm; - angolo di visione almeno 100 °; - visione endoscopica obliqua/antero-laterale; - range focale almeno 3-100 mm; - sistema di blocco delle angolazioni; - angolazione parte distale UP ≥ 130°, DOWN ≥ 70°; - angolazione parte distale LEFT ≥ 70°, RIGHT ≥ 70°; - scansione ecografica radiale a 360°; - range frequenza compresa tra 5MHz e 12 MHz; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: palloncini sterili monouso, valvole per biopsia, spazzolini per pulizia del canale operativo, tappo copertura contatti, cappuccio valvola eto, valvola per controllo aspirazione, valvola di alimentazione aria/acqua, cappuccio per canale operativo, etc. | 30000