## LOTTO 4
Procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio operativo di Sistemi per Endoscopia Ambulatoriale
BOZZA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME LOTTO 4: SISTEMA VIDEOENDOSCOPICO PER OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIALE |  |  |  | Compilazione a cura dell'Operatore Economico
VOCE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | IMPORTO CANONE ANNUALE STIMATO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SU IMPORTO CANONE STIMATO | EVENTUALI OSSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 | CARRELLO | - carrello medicale dotato di trasformatore di isolamento di potenza sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature del sistema; - numero di ripiani e supporti idoneo ad ospitare correttamente tutte le apparecchiature del sistema, con 4 ruote antistatiche, piroettanti, 2 delle quali dotate di freno; - supporto dedicato per la tastiera; - numero di prese sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature componenti il sistema e di morsetti per il collegamento equipotenziale; - interruttore generale luminoso; - supporto porta endoscopi; - supporto per bombola CO2; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
2 | MONITOR PRINCIPALE | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
3 | VIDEOPROCESSORE | - sistema con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel); - registrazione ed esportazione delle immagini e dei filmati su supporti digitali rimovibili (schede di memoria, USB) ed in formato standard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, MP4, TIFF, etc.); - dotato di uscite video digitali per la gestione di segnali video da HD a FHD; - dotato di connettori stampante e presa di rete RJ-45; - funzione di fermo immagine; - sistema di controllo manuale e/o automatico dell’esposizione e della luminosità dell’immagine; - funzioni di regolazione del colore; - funzioni di regolazione della nitidezza delle immagini almeno su tre livelli; - funzione di bilanciamento del bianco; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"); - funzione di magnificazione elettronica (zoom digitale) di almeno 1,5X per lo studio della mucosa e della vascolarizzazione; - modalità "picture-in-picture" per la visualizzazione simultanea di più sorgenti video; - dotato di tastiera per l’inserimento delle informazioni anagrafiche del paziente e dell’operatore; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 5500
5 | TESTA TELECAMERA STANDARD + STROBOSCOPIA | - ad alta definizione con risoluzione nativa FullHD; - dotata filtro anti effetto moirè; - compatibile sia con il videoprocessore offerto che con le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili "ad uso orl", anche attualmente in uso presso le Aziende Sanitarie; - deve permettere la visione del campo operatorio con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia attivate per l'enfatizzazione delle mucose; - deve permettere, in combinazione con la fonte luce stroboscopica e videoprocessore offerti, lo studio delle corde vocali; - dotata di almeno due pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della telecamera; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 6000
6 | FONTE LUCE | - indipendente o integrata nel videoprocessore; - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della luminosità automatica e manuale su più livelli; - completa di n°2 cavi luce e di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. | 3000
7 | FONTE LUCE STROBOSCOPICA | - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della frequenza; - completa di microfono ed interruttore a pedale; - possibilità di selezione differenti modalità di funzionamento; - completa di n°2 cavi luce e di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. | 3000
8 | SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO | - deve poter permettere la registrazione dei filmati e delle immagini in FHD; - salvataggio dei media in formati standard non proprietari (es. JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI o equivalenti); - dotato di ingressi e uscite video digitali standard (es. HDMI, SDI o equivalenti) compatibili con il sistema endoscopico offerto; - archiviazione su HD interno con capacità non inferiore a 500 GB e su supporto USB esterno; - dotato di pedale per la cattura delle immagini; - compatibilità allo standard DICOM 3.0: Il sistema dovrà essere in grado di acquisire immagini e video e inviarli al PACS con l'anagrafica paziente associata. In particolare dovrà supportare almeno le seguenti classi DICOM: Storage, Modality WL, Query/Retrieve, Print, MPPS; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2500
9 | STAMPANTE MEDICALE A COLORI | - stampante medicale a colori formato A6; - tecnologia di stampa a sublimazione del colore; - dotata di interfaccia per comando di stampa remoto; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 700
10 | FIBRONASOLARINGOSCOPIO DIAGNOSTICO | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 4,00 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 300 mm e 400; - angolo di visione almeno 70°; - range focale almeno 5-50 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 130°, DOWN ≥ 90°; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 3500
11 | FIBRONASOLARINGOSCOPIO DIAGNOSTICO PEDIATRICO | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 2,50 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 270 mm e 300 mm; - angolo di visione almeno 75°; - range focale almeno 5-50 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 130°, DOWN ≥ 90°; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 3500
12 | FIBRONASOLARINGOSCOPIO OPERATIVO | - diametro del tubo di inserzione non superiore a 5,00 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 300 mm e 400; - canale operativo di diametro ≥ 1,5 mm; - angolo di visione almeno 75°; - range focale almeno 5-50 mm; - gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile; - angolazione parte distale UP ≥ 130°, DOWN ≥ 100°; - completo di valigia portastrumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 4500
13 | VIDEONASOLARINGOSCOPIO | - sensore video HD; - a visione frontale; - diametro del tubo di inserzione non superiore a 4 mm; - lunghezza operativa del tubo di inserzione 300 mm ± 10%; - angolo di visione almeno 80°; - range focale almeno 5-50 mm; - angolazione parte distale UP-DOWN: 120°-120°; - utilizzabile anche per le indagini con fonte luce stroboscopica; - deve permettere la visione del campo operatorio con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia attivate per l'enfatizzazione delle mucose; - completo di valigia porta strumento; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 9000
15 | OTTICA RIGIDA PER LARINGE 70° PER UTILIZZO IN STROBOSCOPIA | - ottica laringoscopica con diametro non superiore a 10 mm; - utilizzabile in stroboscopia; - lunghezza 18 cm ± 10%; - visione angolata 70°; - autoclavabile; - completa di cassetta per sterilizzazione; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1200
16 | OTTICA RIGIDA PER SENI PARANASALI 0° | - ottica per seni paranasali; - visione rettilinea 0°; - diametro non superiore a 4 mm; - lunghezza almeno 14 cm; - autoclavabile; - completa di cassetta per sterilizzazione; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1200
17 | OTTICA RIGIDA PER SENI PARANASALI 45° | - ottica per seni paranasali; - visione obliqua 45°; visione obliqua/laterale 70° - diametro non superiore a 4 mm; - lunghezza almeno 14 cm; - autoclavabile; - completa di cassetta per sterilizzazione; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1200
18 | OTTICA RIGIDA PER SENI PARANASALI 70° | - ottica per seni paranasali; - visione obliqua/laterale 70°; - diametro non superiore a 4 mm; - lunghezza almeno 14 cm; - autoclavabile; - completa di cassetta per sterilizzazione; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1200