## LOTTO 5
Procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio operativo di Sistemi per Endoscopia Ambulatoriale
BOZZA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME LOTTO 5: SISTEMA VIDEOENDOSCOPICO PER GINECOLOGIA AMBULATORIALE |  |  |  | Compilazione a cura dell'Operatore Economico
VOCE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | IMPORTO CANONE ANNUALE STIMATO | EVENTUALI OSSERVAZIONI SU IMPORTO CANONE STIMATO | EVENTUALI OSSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 | CARRELLO | - carrello medicale dotato di trasformatore di isolamento di potenza sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature del sistema; - numero di ripiani e supporti idoneo ad ospitare correttamente tutte le apparecchiature del sistema, con 4 ruote antistatiche, piroettanti, 2 delle quali dotate di freno; - supporto dedicato per la tastiera; - alloggiamento per monitor principale; - numero di prese sufficiente ad alimentare tutte le apparecchiature componenti il sistema e di morsetti per il collegamento equipotenziale; - interruttore generale luminoso; - supporto porta endoscopi; - supporto per sacche di lavaggio/acqua sterile; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 1500
2 | MONITOR TV | - monitor medicale LCD da almeno 31", UHD (3840 x 2160 pixel); - schermo antiriflesso; - dotato di diversi ingressi e uscite video digitali standard per la gestione di segnali video da HD a UHD; - dotato di apposito supporto per il montaggio sul carrello; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2000
3 | VIDEOPROCESSORE | - sistema con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel); (inserire il 4k come migliorativa) - registrazione ed esportazione delle immagini e dei filmati su supporti digitali rimovibili (schede di memoria, USB) ed in formato standard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, MP4, TIFF, etc.); - dotato di uscite video digitali per la gestione di segnali video da HD a FHD; - dotato di connettori stampante e presa di rete RJ-45; - funzione di fermo immagine; - sistema di controllo manuale e/o automatico dell’esposizione e della luminosità dell’immagine; - funzioni di regolazione del colore; - funzioni di regolazione della nitidezza delle immagini almeno su tre livelli; - funzione di bilanciamento del bianco; - funzione di enfatizzazione del pattern vascolare ("cromoendoscopia virtuale"); - funzione di magnificazione elettronica (zoom digitale) di almeno 1,5X per lo studio della mucosa e della vascolarizzazione; - modalità "picture-in-picture" per la visualizzazione simultanea di più sorgenti video; - dotato di tastiera per l’inserimento delle informazioni anagrafiche del paziente e dell’operatore; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 5500
4 | TESTA TELECAMERA | - ad alta definizione con risoluzione nativa FullHD; - dotata filtro anti effetto moirè; - perfettamente compatibile sia con il videoprocessore offerto che con le ottiche rigide ad uso ginecologico, anche attualmente in uso presso le Aziende Sanitarie; - deve permettere, in combinazione con videoprocessore e fonte luminosa, la visione con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia virtuale; - dotata di almeno due pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della telecamera. | 6000
5 | FONTE LUCE | - indipendente o integrata nel videoprocessore; - sorgente luminosa LED (o equivalente, p.e. Xenon); - regolazione della luminosità automatica e manuale su più livelli; - completa di n°2 cavi luce e di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. | 3000
6 | SISTEMA REGISTRAZIONE IMMAGINI E VIDEO | - deve poter permettere la registrazione dei filmati e delle immagini in FHD; - salvataggio dei media in formati standard non proprietari (es. JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI o equivalenti); - dotato di ingressi e uscite video digitali standard (es. HDMI, SDI o equivalenti) compatibili con il sistema endoscopico offerto; - archiviazione su HD interno con capacità non inferiore a 500 GB e su supporto USB esterno; - dotato di pedale per la cattura delle immagini; - compatibilità allo standard DICOM 3.0: Il sistema dovrà essere in grado di acquisire immagini e video e inviarli al PACS con l'anagrafica paziente associata. In particolare dovrà supportare almeno le seguenti classi DICOM: Storage, Modality WL, Query/Retrieve, Print, MPPS; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 2500
7 | STAMPANTE MEDICALE A COLORI | - stampante medicale a colori formato A6; - tecnologia di stampa a sublimazione del colore; - dotata di interfaccia per comando di stampa remoto; - completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 700
8 | SISTEMA DI IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE | - pompa di irrigazione di tipo peristaltico con sistema di aspirazione integrato per utillizzo in isteroscopia; - regolazione automatica e manuale dei parametri di funzionamento; - visualizzazione in tempo reale del volume di liquido erogato, aspirato e del relativo deficit; - dotato di allarmi per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema; - completo di comando a pedale; - compatibile con il mini-isteroscopio offerto e con gli isteroscopi attualmente in uso presso le Aziende Sanitarie; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, tra cui a titolo esemplificativo: set tubi irrigazione/aspirazione, filtri, etc. | 6000
9 | MINI-ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO-OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DI ISTEROSCOPIE AMBULATORIALI | Mini - isteroscopio diagnostico-operativo, modulare o compatto, per l'esecuzione di isteroscopie ambulatoriali con le seguenti caratteristiche: - irrigazione a flusso continuo; - diametro esterno non superiore a 4,5 mm; - ottica rigida con angolo di visione 30°; - canale operativo non inferiore a 5 French; - autoclavabile; - completo di cassetta per sterilizzazione; - completo di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. | 4000